INCT Fungos do Brasil

POP 2: Checklist de recepção e de amostras

Manual para Comitê Gestor

Objetivo: Estabelecer o procedimento padrão para os avaliadores do Comitê e Pontos Focais na recepção, conferência e validação das amostras de DNA recebidas dos pesquisadores da rede, garantindo que estejam aptas para envio à facility de sequenciamento nos EUA.

1. Recepção física e conferência de documentação

Ao receber um lote de amostras de um laboratório da rede, o responsável pelo Ponto Focal deve iniciar imediatamente a conferência.

Passo 1: Verificação da Integridade do Pacote

- O pacote chegou congelado (presença de gelo seco/gelo reciclável ainda congelado)?

- Os tubos ou placas estão intactos, sem rachaduras ou vazamentos?

Passo 2: Conferência Documental

- A "Planilha 1: Envio de Amostras de DNA" foi enviada digitalmente?

- O número de amostras físicas bate exatamente com o número listado na planilha?

- A identificação nos tubos corresponde exatamente aos códigos na planilha?

2. Checklist de qualidade do DNA (Validação Técnica)

O Comitê deve analisar os dados fornecidos pelo usuário na planilha para cada amostra. Se a amostra não cumprir qualquer um dos critérios abaixo, ela deve ser sinalizada como "REJEITADA" ou "PENDENTE DE NOVA EXTRAÇÃO".

| Critério de Avaliação | Parâmetro Aceitável | Ação em caso de não conformidade |
| --- | --- | --- |
| Método de Extração Informado? | Sim | Solicitar informação ao pesquisador. |
| Tampão de Suspensão | Água ou tampão EDTA-free | Rejeitar. Solicitar nova extração (não é possível apenas precipitar e ressuspender com segurança sem perda de qualidade). |
| Volume total | 20 µL a 50 µL | Se < 20 µL, avaliar se a massa total atende. Se > 50 µL, solicitar concentração (se possível) ou nova extração. |
| Quantidade total de DNA | ≥ 500 ng | Rejeitar. A facility exige este mínimo para PCR-free. |
| Método de Quantificação | Qubit (ou similar fluorométrico) | Se quantificado apenas por NanoDrop, o Ponto Focal/Hub deve requantificar via Qubit. |
| Razão 260/280 | 1.6 a 2.0 | Rejeitar. Solicitar nova purificação ou extração. |
| Razão 260/230 | ≥ 1.8 | Rejeitar. Risco alto de inibidores. Solicitar limpeza (cleanup). |
| Integridade do DNA em gel | DNA integro em gel 0.8% | Rejeitar amostras severamente degradadas. |

3. Consolidação em Placas de 96 Poços

Após a validação, as amostras aprovadas devem ser transferidas para placas de PCR de 96 poços para o envio internacional.

- Mapeamento: Preencha o mapa da placa (A1 a H12) associando o código original da amostra à sua nova posição.

- Pipetagem: Assegure-se de que a amostra esteja homogeneizada antes de pipetar para a placa.

- Vedação: Utilize selos de alumínio (foil seals) para selar a placa firmemente.

- Proteção: Coloque uma tampa de plástico rígido sobre o selo de alumínio ou proteja com papel toalha fixado com elásticos.

- Lotes: Agrupe as amostras em múltiplos de 50 a 96 por placa. Placas com menos de 50 amostras não são otimizadas para o fluxo robótico da facility.

4. Preparação para Envio Internacional

- Exportar a planilha final consolidada com o mapa da placa.

- Garantir que  licença como (SisGen) para exportação de material genético estejam vigentes e informada na planilha de solicitação.

- Acondicionar as placas em caixas de isopor com gelo seco suficiente para o trânsito internacional.

- Endereçar para: Facility - [Endereço nos EUA].